2008版

XMD－5000系列智能/数字仪表

智能/数字显示多路巡检仪

使

用

手

册

          - 全电脑数字自动调校

          - 全开放内部参数设定

          - 万能分度号输入选择

          - 双屏显示

          - 多种控制模式选择

南京昌晖自动化仪表有限公司

一、产品概述

XMD系列智能/数字显示多路巡检仪是全套采用引进技术和引进工艺生产的高科技产品。由于采用国际先进技术和选用高品质的元器件，使XMD系列仪表成为价格低、功能强、质量稳定、外观灵巧、操作方便的新一代仪表。

XMD系列智能/数字显示多路巡检仪用于配合热电偶、热电阻、霍尔变送器、远传压力表以及各种流量、压力、液位等线性变送器，进行各种参数的测量、指示、控制、报警，是一种高性能、多功能的智能仪表，它具有以下特点：

- 采用微机非线性处理技术，在整个测量范围内不存在非线性误差。

- 仪表同时适用任何一种压力、流量、液位、温度、湿度、酸碱度等传感器或变送器。适用于任何一种标准电压、 电流输入信号，测量范围可达-1999～9999字。

- 能储存现场数据，掉电不丢失信息，具有自动冷端温度补偿及自动稳零系统。

- 采用先进的全自动数字或本机调校系统，无须电位器调整。

- 采用国际通用卡入式结构设计，使仪表安装、维修、更换简单方便，装拆仅需几秒钟。

- 仪表的安装尺寸与动圈表、调节器兼容，可直接代换动圈表或调节器。

- 为满足电压被动要求，使用开关稳压电源供电，具有极大的电压适应性和极强的电源抗干扰性能。

- 采用清晰直观的菜单或字符界面，显示信息量大，操作方便。

- 各路分度号、量程、上下报警值可分别设定。

- 分别锁存各路报警状态。公用继电器可设定为单路专用报警、各路或报警和跟随报警三种方式。

- 具有自动巡回和手动巡回两种工作方式。

- 采用高亮度双屏数字显示系统，可同时显示过程参数值和路号。

# 二、主要技术参数

- 使用条件：环境温度：0～50℃；     相对湿度：≤90%；

电源电压：AC90V～260V；  电源频率：50±2.5Hz

- 基本误差：0.5%F.S±1字

- 显示分辨率：0.001，0.01，0.1，1

- 输入特性：电偶型、电压信号型：输入阻抗大于500k(

标准电流型：输入阻抗小于250(

电阻型：引线电阻要求0～5(，三线相等

- 输出特性：公用报警继电器常开触点容量5A/220VAC或5A/24VDC，阻性负载；

公用报警继电器常闭触点容量5A/220VAC或5A/24VDC；

注：用于控制感性载时，继电器触点两端，需并联火花吸收器（或0.022nf/240VAC电容）吸收断弧，否则时间长久会造成触点烧焦粘连，动作不灵。断弧严重时还会影响仪表正常工作。

- 内部冷端补偿温度范围：0～50℃

- 巡回时间：2 ～30秒/路，按键设定

- 显示位数：主屏红色LED四位0.8”(横型)或 0.56”(竖型)附屏绿色LED四位0.36”

- 功    耗：4～10W；扩展报警箱10 W

- 重    量：约0.5kg；扩展报警箱约0.5kg

- 安装方式：卡入式

# 三、主要功能

- 万能输入信号

通过简单的软、硬件设定即可适用于以下任意一种输入信号。

- 热电阻：Pt100、Pt100.0、Pt10、Cu50、Cu100。

- 热电偶：K、E、S、B、J、R、T、N，并带自动冷端温度补偿。

- 标准信号：0-10mA、4-20mA、0-5V、1-5V，线性或开方信号。

- 远传压力表：30-350(，信号偏差可现场按键修正，即设即用。

- 一般线性非标信号：0-60mV以内或0-60mV以上0-5V以内任意信号可按键即设即用。

- 其它特殊订做的非标输入信号。

- 单片机智能化

- 零点和放大倍数可自动跟踪，长期运行无漂移。

- 全部参数可按键设定。

- 报警继电器

- 最多具有两个公用报警继电器，公用报警继电器有两种报警方式可按键选择。

- “公用”报警：即只要有任何一个通道产生报警，继电器就动作。

- “指定通道”：只有被指定的某一通道产生报警，继电器才动作。

- 各通道报警值和报警回差可分别设定。

- 24回路巡检仪面板上还具有各路上、下限报警指示灯。

- 可带RS485/ RS232/Modem隔离通讯接口

- 可带串行打印口与本公司PRN5000盘装打印机配合使用

- 8/16回路巡检仪可带DT500各通道分别报警控制扩展盒，各通道分别报警控制扩展盒每个盒子有16个报警控制输出继电器，有4种类型可选。

- DT501：1-8通道上、下限报警控制输出扩展盒。

- DT502：9-16通道上、下限报警控制输出扩展盒。

- DT503：1-16通道上限报警控制输出扩展盒。

- DT504：1-16通道下限报警控制输出扩展盒。

四、订货选型

| 南 京 昌 晖 仪 表 选 型 型 | 说 明 |
| --- | --- |
| XMD |  | 多路巡检仪 |
| 设计序列 | 5 |  | 开关电源 |
| 控制类型 |  | 0 |  | 不带控制报警 |
|  |  | 1 |  | 带一个公用上限或下限报警输出 |
|  |  | 2 |  | 带公用上、下限报警输出 |
|  |  | 3 |  | 带各路上、下限报警输出(仅用于XMDT) |
| 输入信号 类 型 |  | 1 |  | 适配热电偶 |
|  |  | 2 |  | 适配热电阻 |
|  |  | 3 |  | 适配霍尔变送器 |
|  |  | 4 |  | 适配远传压力表 |
|  |  | 5 |  | 适配直流0～10mA输入 |
|  |  | 6 |  | 适配直流4～20mA输入 |
|  |  | 7 |  | 适配直流0～5V输入 |
|  |  | 8 |  | 适配直流1～5V输入 |
| 输 入 通 道 数 |  | 04 |  | 四通道 |
|  |  | 08 |  | 八通道 |
|  |  | 16 |  | 十六通道 |
|  |  | 24 |  | 二十四通道 |
| 外形结构 类 型 |  |  |  | 160×80×80mm横表 |
|  |  | V |  | 80×160×80mm竖表 |
|  |  | F |  | 96×96×110mm方表（仅8路巡检） |
| 供电电源 类 型 |  |  |  | 供电电源220VAC |
|  |  | D |  | 供电电源24VDC |
| 通讯接口 类 型 |  |  |  | 不带通讯接口 |
|  |  | RS232 |  | RS232隔离通讯接口 |
|  |  | RS485 |  | RS485隔离通讯接口 |
|  |  | MODEM |  | Modem隔离接口 |
|  |  | PRN |  | 串行标准打印接口 |
| 报警输出 扩 展 盒 | 7通道和15通道同时具备此项功能 | -DT501 | 1-7通道上、下限报警控制输出扩展盒 |
|  |  | -DT502 | 8-15通道上、下限报警控制输出扩展盒 |
|  | 仅仅16通道有此项功能 | -DT503 | 1-16通道上限报警控制输出扩展盒 |
|  |  | -DT504 | 1-16通道下限报警控制输出扩展盒 |

五、安装接线图

5.1. 8路巡检---方表(96mm×96mm)接线图

备注：以上接线图仅供参考。公司保留对产品升级的权利，如有更改恕不另行通知，接线以仪表后壳附图为准。

5.2. 7路巡检---横竖表（80 mm×160 mm   160 mm×80 mm）接线图

备注：以上接线图仅供参考。公司保留对产品升级的权利，如有更改恕不另行通知，接线以仪表后壳附图为准。

# 六、面板显示信息说明

| 名 称 | 内 容 |
| --- | --- |
| 显 示 屏 | 上 显 示 屏 | 正常工作状态下显示输入工程量或输入信号故障状态给定值 参数设定时显示被设定参数或被设定参数值 |
|  | 下 显 示 屏 | 工作状态下显示通道号 参数设置状态下显示参数提示信息 |
| 操 作 键 |  | 变更参数设定时，用于减少数值 |
|  | SET | 参数设定确认键 |
|  |  | 变更参数设定时，用于增加数值 |
|  |  | 手/自动巡回键，工作态时按此键进入手/自动控制切换 |
| 指 示 灯 | HIGH | 高报（AL1）指示灯（共用） |
|  | LOW | 低报（AL2）指示灯（共用） |

七、操作总框图

- 注意事项：①进入设置菜单，停止操作约40秒自动返回工作态；

②如对应菜单不出现，则是已上锁或无此功能

- 符号说明：图中▽，S，△分别代表仪表面板上▽，SET，△键，方框中符号为仪表LED显示符号操作总框图

八、参数设定操作详细说明

- 进入设置菜单，停止操作约40秒自动返回工作态；

- 如对应菜单不出现，则是已上锁或无此功能

- 符号说明：图中▽，S，△分别代表仪表面板上▽，SET，△键，方框中符号为仪表LED显示符号

8.1.  密码操作

- 密码操作框图

- 仪表调试成功后，为保护用户设置不被错误更改（错误设置会使仪表不能正常工作），请及时上锁。

- 工作态按SET键一次进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示“LOCK”，按 SET 键确认。

- 如需开锁请按(或(键输入原上锁密码（出厂设置为18），按SET键确认。

- 如需上锁请先按(或(键选择上锁级别（ALL/SET），按SET键确认，再按(或(键输入上锁密码（请保存好密码，只有正确上锁密码才能开锁修改参数），按SET键确认。

8.2 报警设置

- 报警设置框图

- 报警3和报警4必须订货指明，否则只提供报警1和报警2设置菜单。

- 工作态按SET键一次进入菜单操作，上屏显示ALAr.，按SET键确认。

- 选择需要设置报警参数的通道，按SET键进入该通道报警参数设置。

- 当下屏显示ALr.1时，按(或(键输入报警1报警值（出厂设置为1000），按SET键确认。

- 当下屏显示ALr.2时，按(或(键输入报警2报警值（出厂设置为300），按SET键确认。

- 报警3，报警4报警参数设置输入同上。

8.3  通道停留时间设置

- 通道停留时间设置框图

- 通道停留时间设置用于选择仪表在工作态下各通道显示停留时间。

- 工作态按SET键一次进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示“tINE”，按SET键确认。

此时下屏显示tINE，按(或(键设定巡回检测时间（单位：秒），按SET键确认。

8.4  量程设置

- 量程设置框图

- 量程设置必须与输入信号一致，且必须与输入板跳线一致，否则仪表将不能正常工作。

- 工作态按SET键一次进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示“rAng”，按SET键确认。

- 选择需要设置量程的通道，按SET键进入该通道量程设置。

- 此时下屏显示S.TP.，按(或(键选择所需分度号（分度表请见后），按SET键确认。

- 当下屏显示Poln，按(或(键移动小数点位置，按SET键确认 。

- 当下屏显示rg.00，按(或(键输入量程下限值，按SET键确认。

- 当下屏显示rg.FS，按(或(键输入量程上限值，按SET键确认。

8.5  热电偶冷端补偿去除操作

- 热电偶冷端补偿去除操作框图

- 仅热电偶有冷端补偿，补偿范围0～50℃，停电后再上电自动恢复冷端补偿。

- 工作态SET键一次进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示coL.T，按SET键确认。

8.6  量程迁移设置

- 量程迁移设置框图

- 量程迁移用于输入信号和显示值的偏差的修正和消除。

- 工作态按SET键一次进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示corr，按SET键确认。

- 选择需要进行误差修正的通道，按SET键进入该通道量程迁移设置。

- 当下屏显示old.1，按(或(键输入修正前错误显示值1（出厂设置00或0.0或0.00或0.000），按SET键确认。

- 当下屏显示neu.1，按(或(键输入修正后正确显示值1（出厂设置00或0.0或0.00或0.000），按SET键确认。

- 当下屏显示Old.2，按(或(键输入修正前错误显示值2 （出厂设置100.0），按SET键确认。

- 当下屏显示neu.2，按(或(键输入修正后正确显示值2 （出厂设置100.0），按SET键确认。

- 量程迁移设置，首先将OLD.1，NEU.1，OLD.2，NEU.2设为出厂值；然后输入信号1（正确显示值1），记下仪表显示值1（错误显示值1），输入信号2（正确显示值2），记下仪表显示值2（错误显示值2），记下此4值；

- 最后将此4值对应输入仪表即可。此2点可为全量程内不相同两点，间隔越大越好。

8.7校正操作

- 校正操作框图

- 校正操作必须有输入基准源，错误校正将导致仪表不能工作，请勿随意进入，校正前仪表宜先通电30分钟。

- 进入校正操作前，确认所选分度号及输入板跳线是否一致。

- 工作态按 SET 键一次进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示CAL.（需用厂方调试码开锁），按SET键确认。

- 此时下屏显示CAL.，按(或(键选择上屏显示no 或Yes，按SET键确认。

- 当选择no，取消校正操作。

- 当选择Yes，按(或(键选择需要进行进行输入校正的通道，按SET键进入该通道输入校正。

- 选择校正菜单In（校正输入），按SET键确认。

- 当选择In，此时下屏显示 In.00，请在输入端输入零点信号（电偶信号0.00mV，电阻信号100.00Ω，电流电压信号4.00mA，）,上屏显示为：电偶校正显示”00.mv”,电阻校正显示“100n”，电流电压校正显示“4mA”，稳定10秒后，按 SET 键确认；此时下屏显示In.FS，请在输入端输入满度信号（电偶信号60.00mV，电阻信号350.00Ω，电流电压信号20.00mA）, 上屏显示为：电偶校正显示”60.mv”,电阻校正显示“350n”，电流校正显示“20m A”，稳定10秒后，按 SET 键确认；

如果此时输入信号不是校正要求信号，请勿按SET键确认，否则将导致仪表不能正常工作，可通过断电退出校正操作！

！线性分度号选择表

| 分 度 号 | 符号代码 | 分辨率 | 测 量 范 围 | 配 用 传 感 器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线性 | 0-10 | 10(A | -1999 ～9999 | 标准信号变送器0-10mA |
| 线性 | 4-20 | 10(A | -1999 ～9999 | 标准信号变送器4-20mA |
| 线性 | 0-5 | 1mV | -1999 ～9999 | 标准信号变送器0-5V |
| 线性 | 1-5 | 1mV | -1999 ～9999 | 标准信号变送器1-5V |
| 线性 | 0-100 |  | -1999 ～9999 |  |
| 开方线性 | 0.-.1.0. | 10(A | -1999 ～9999 | 标准信号变送器0-10mA |
| 开方线性 | -.2.0. | 10(A | -1999 ～9999 | 标准信号变送器4-20mA |
| 开方线性 | 0.-.5.v. | 1mV | -1999 ～9999 | 标准信号变送器0-5V |
| 开方线性 | 1.-.5.v. | 1mV | -1999 ～9999 | 标准信号变送器1-5V |
| 开方线性 | 1.-1.0.0. |  | -1999 ～9999 |  |
| 不用 | NONE |  |  | 屏蔽本通道 |

！电阻分度号选择表

| 分 度 号 | 符号代码 | 分辨率 | 测 量 范 围 | 配 用 传 感 器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pt100 | P100 | 1℃ | -200～600℃ | 铂热电阻R0=100( |
| Pt100.0 | P100. | 0.1℃ | -200.0～200.0℃ | 铂热电阻R0=100.0( |
| Pt10 | Pt10 | 1℃ | -200～850℃ | 铂热电阻R0=10( |
| Cu100 | C100 | 0.1℃ | -50.0～150.0℃ | 铜热电阻R0=100( |
| Cu50 | Cu50 | 0.1℃ | -50.0～150.0℃ | 铜热电阻R0=50( |
| 30～350( | 3-35 | 0.1℃ | 用户设定 | 远传压力表30-350( |
| 不用 | NONE |  |  | 屏蔽本通道 |

！电偶分度号选择表

| 分 度 号 | 符号代码 | 分辨率 | 测 量 范 围 | 配 用 传 感 器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | b | 1℃ | 700～1800℃ | 铂铑30-铂铑6热电偶 |
| R | r | 1℃ | 0～1760℃ | 铂铑13-铂热电偶 |
| S | S | 1℃ | 0～1600℃ | 铂铑10-铂热电偶 |
| N | N | 1℃ | 0～1400℃ | 镍铬铁-镍硅热电偶 |
| K | k | 1℃ | 0～1300℃ | 镍铬-镍硅热电偶 |
| E | E | 1℃ | 0～800℃ | 镍铬-铜镍热电偶 |
| J | J | 1℃ | 0～600℃ | 铁-铜镍热电偶 |
| T | t | 1℃ | -200～400℃ |  |
| 不用 | NONE |  |  | 屏蔽本通道 |

南京昌晖自动化仪表有限公司

电话：025-86870196    传真：025-86870309

手机：15855090829

Email：swp1998@126.com

网址：www.chyb.net